## Dérogations
COQC - Groupe spécialisé Laboroute - Groupe de Travail sur les difficultés rencontrées pour appliquer les normes essais - Réponses de la commission Laboroute aux demandes de dérogations
| Nouveau classement; 2 cas de figure: - "A": dérogation acceptée par GT "Difficultés d'application des normes" de la commission Laboroute (pratique nationale car grosse difficulté à démontrer l'équivalence ou modalité de norme inapplicable). - "AD": dérogation acceptée par GT "Difficultés d'application des normes" de la commission Laboroute après démonstration par le laboratoire de l'équivalence avec la pratique de la norme. | [7 empty] | Version du 21/07/2026
DEMANDE DES LABORATOIRES LABOROUTE
N° DE DEROGATION | DOMAINE LABOROUTE | COMMISSION DE NORMALISATION CONCERNEE | REFERENCE DE LA NORME | VERSION DU | TITRE DE LA NORME | REFERENCE DU CHAPITRE | TITRE DU CHAPITRE | REPONSE DE LA COMMISSION LABOROUTE |  | TEXTE DE LA NORME | DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES LABORATOIRES LABOROUTES | FORMULATION DE LA DEMANDE DE DEROGATION PAR LES LABORATOIRES LABOROUTE | COMMENTAIRES (CN, DAN, …)
1A | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai —Teneur en liant soluble - Toutes méthodes d'essais confondus | 6.3.1. version 2020 | Séchage à masse constante | AD |  | 6.3.1 Placer le matériau ou l’appareillage dans l’étuve ou l’enceinte de séchage et sécher jusqu’à masse constante. NOTE 1: Si une étuve est utilisée, une température de (110  5) °C est généralement suffisante. Lorsqu’il est nécessaire de sécher une prise d’essai avant analyse, une température de (80  5) °C peut être plus appropriée pour éviter l’égouttage du liant, mais une augmentation de la durée de l’opération sera nécessaire. |  | Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins une heure à l'étuve à 110 °C + ou - 5 °C | A démontrer pour chaque nature de matériaux utilisé
1B | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 1 : Teneur en liant soluble | B.1.2.1.3 et B.1.3.1.2 |  | AD |  | B.1.2.1.3 Cartouche d’extraction en matériau fibreux. B.1.3.1.2 Cartouche de papier-filtre pressé ou filtre plissé. |  | Cartouche métallique à la place de celle en papier filtre
1C | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai —Teneur en liant soluble | B.1.3 |  | AD |  | B.1.3.1.1 Appareil d’extraction en verre (appareil Soxhlet modifié) comportant un ballon, un extracteur avec un robinet et un tube de vapeur, et un réfrigérant. B.1.3.2 Mode opératoire B.1.3.2.1 Peser le ballon et la cartouche après séchage à 0,05 g près. Placer la prise d’essai dans la cartouche d’extraction et peser la cartouche avec la prise d’essai après refroidissement, à 0,05 g près. NOTE Il n’est nécessaire de peser le ballon que lorsque la récupération de liant est requise. B.1.3.2.2 Placer la cartouche avec la prise d’essai sur la toile métallique dans l’extracteur, préalablement rempli de solvant jusqu’à recouvrir la plus grande partie du matériau présent dans la cartouche . Poser l’autre toile métallique sur la cartouche. NOTE La quantité de solvant dépend du volume du ballon. B.1.3.2.3 Ouvrir le robinet d’extraction. B.1.3.2.4 Mettre en marche l’appareil de chauffage. Il convient de régler l’apport de chaleur de sorte que la cartouche puisse absorber le débit sans déborder. B.1.3.2.5 Arrêter l’extraction lorsque le solvant recueilli dans l’extracteur devient pratiquement incolore. Cela peut être vérifié en laissant le solvant dans l’extracteur recouvrir la partie inférieure de la cartouche. Le robinet est alors ouvert et il convient que le solvant qui s’égoutte de la cartouche soit pratiquement incolore. B.1.3.2.6 Retirer le réacteur avec le granulat et sécher jusqu’à masse constante (voir Article 6). B.1.3.2.7 Afin de retirer tous les éléments fins présents dans la solution à la fin de l’essai, filtrer la totalité de la solution à travers un papier-filtre de qualité appropriée ou la centrifuger et déterminer la masse de matière insoluble. |  | Demande d'utilisation d'un matériel qui permet d'extraire dans les mêmes conditions que l'extracteur Soxhlet, mais qui ne comporte pas de robinet | Voir BP8 (filtration)
1D | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai —Teneur en liant soluble | 6.3.2 | 6.3: Mode opératoire | AD |  | 6.3.2 Lorsque la masse constante a été atteinte, laisser refroidir dans une atmosphère exempte d'humidité et peser. NOTE Une atmosphère exempte d'humidité peut être obtenue par refroidissement dans un dessiccateur. |  | Manipulation des enrobés à chaud, après s'être assuré qu'ils soient à masse constante sans les laisser refroidir
1E | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai —Teneur en liant soluble | B.2.1.2. | Mode opératoire | AD |  | B.2.1.2 Mode opératoire B.2.1.2.6 Placer le second godet de la centrifugeuse et répéter les opérations décrites de B.2.1.2.2 à B.2.1.2.4, en réglant cette fois le robinet de l’entonnoir de remplissage pour obtenir un débit d’environ la moitié de celui utilisé en B.2.1.2.3 dans la centrifugeuse en marche. Une fois la centrifugation terminée, retirer le godet et le(s) tamis de l’entonnoir de remplissage et les mettre à sécher à l’étuve avec le premier godet (facultatif). NOTE Le second essai est superflu pour certaines centrifugeuses de plus grande capacité. B.2.1.2.7 Après séchage jusqu’à masse constante (voir Article 6), peser de nouveau les deux godets pour calculer la quantité de filler recueilli par différence de masse. Peser de nouveau le(s) tamis pour déterminer la quantité de matière minérale retenue. |  | Le "jus" n'est pas repassé une seconde fois
1F | 1 | CN EC | NF EN 12697-13 | 2017-11-15 | Mélanges bitumineux – Méthode d’essai pour enrobés à chaud – Partie 13 : Mesure de la température | 4.2.3.2 | Mesures de la température dans un camion | A |  | Découvrir le tas d'enrobé situé dans le camion immédiatement avant chaque mesure individuelle. Effectuer au moins quatre mesures espacées régulièrement le long de chaque côté du camion et à au moins 500 mm des bords du chargement. La distance de mesurer doit être toujours le même. Calculer le résultat en faisant la moyenne de toutes les mesures. Cette méthode de mesure est dangereuse et ne doit pas être effectué sur site, uniquement à partir d'une plate-forme de prélèvement, en utilisant une méthode sécurisée pour accéder à la surface de l'enrobé. | La mesure de T° oblige le technicien à descendre du quai de bâchage et remonter de l’autre côté = Risque de chute. Cette dérogation concerne la sécurité de l’opérateur. | Afin d'éviter des risques de chute, les mesures de température peuvent être effectués d'un même côté du camion ou du finisseur.
1G | 1 | CN EC | NF EN 12697-27 | 2017-06-21 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 27 : prélèvements d'échantillonnage | Tous |  | AD | Seules les dérogations reconnues par les clubs routiers régionaux sont admises. Preuve de cela à apporter aux auditeurs Laboroute et à la commission Laboroute | SO | Les laboratoires prélèvent parfois une quantité moindre d'enrobés que celle indiuée dans la norme | Prélèvement d'une quantité moindre de matériau comme démontré par un travail et une campagne d'essai comparative du club des laboratoires réginaux auquel appartient le laboratoire?
1H | 1 | CN EC | NF EN 12697-28 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 28 : préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité | Tous |  | AD | Seules les dérogations reconnues par les clubs routiers régionaux sont admises. Preuve de cela à apporter aux auditeurs Laboroute et à la commission Laboroute | SO | Les laboratoires prélèvent sur chantier ou sur camion pour des raisons d'homogénéité | Réalisation de l'échantillon pour essai lors du prélèvement sur site sans quartage au laboratoire | A penser à prélever deux échantillons sur site en cas de litige
1I | 1 | CN EC | NF EN 12697-28 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 28 : préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité | 5.5.1 | 5.5: Réduction d'échantillon pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et | AD |  | 5.5.1 Peser la totalité de l'échantillon pour laboratoire, ou chaque portion représentant des couches séparées et le placer sur une surface propre et dure, par exemple un bac métallique. Bien mélanger le matériau et le réduire à la quantité requise pour l'essai, comme indiqué au Tableau 2, soit à l'aide d'un diviseur échantillonneur, qui peut être légèrement chauffée ou huilée, soit par quartage tel que décrit de 5.5.2 à 5.5.8. |  | Homogénéisation, puis formation d'un dôme avant la prise d'échantillon à l'aide d'une main écope adaptée (d'une contenance de 1,5 kg)
1J | 1 | CN EC | NF EN 12697-28 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 28 : préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité | 5.4.1 |  | AD |  | 5.4.1 Avant de réduire l'échantillon, déterminer précisément la teneur en eau de l'échantillon en n'utilisant que la quantité de chaleur nécessaire pour permettre de rompre l'échantillon. |  | La teneur en eau des enrobés est obtenue par un séchage à masse constante réalisé annuellement sur l'enrobé présentant le plus de probabilité de présence d'eau (formule fonction de chaque laboratoire) (affichage sur étuve concernée).
1K | 1 | CN EC | NF EN 12697-33 | 2019-03-06 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 33 : préparation de corps d'épreuve au compacteur de plaque | 7.1.2.4 | Cylindre lisse pour le compactage final | AD |  | 5.2.2 Rouleau en acier monté sur roue avec pneus 5.2.2.1 Un ou plusieurs moules tels que spécifiés en 5.1.1. 5.2.2.2 Un dispositif pour compacter le mélange bitumineux, conforme à l’appareillage du paragraphe 5.1.2 et comportant, si nécessaire, un cylindre en acier lisse, d’un diamètre D de 400 mm à 800 mm, d’épaisseur comprise entre 4 mm et 8 mm et de largeur égale à la largeur intérieure du moule moins (5 ± 2) mm. 7.1.2.4 Cylindre lisse pour compactage final Il est admis que les passes en mode « axe bloqué » à la fin de la procédure définie en 7.1.2.2 soient remplacées par 4 à 6 passes en mode « axe bloqué » en utilisant un rouleau en acier lisse sans déplacement transversal. | Nécessité de dégonfler les pneumatiques pour monter le rouleau métallique, d’où refroidissement de l’enrobé. | En fin de compactage, utilisation d’une plaque métallique rigide 180x500x10 ou 400x600x10 mm à la place du rouleau d’acier monté sur les pneumatiques : ceci évite de dégonfler les pneumatiques pour placer le rouleau métallique, et donc limite le refroidissement de l’enrobé, et avec un bon aspect fini de l’enrobé.
1L | 1 | CN EC | NF P 98-251-4 | 2009-08-01 | Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à froid à l'émulsion de bitume | 8-1-1-2 | Mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique à J + 15 | A |  | La teneur en eau de chaque éprouvette est déterminée après écrasement. | Peut-on remplacer les pesées individuelles à J + 15 prévues par la norme, par une pesée groupée par lot ? | Seule la teneur en eau moyenne doit figurer dans le rapport d'essai.
1M | 1 | CN EC | NF P 98-256-1 | 1991-07-01 | Détermination du pouvoir absorbant des fines | 5 | Matériau de référence | A |  | "Bitume 60/70, norme T 65-001" | Bitume 60/70 pas courant. | Utilisation d'un bitume50/70 selon la NF EN 12591. Non le bitume 50/70 se rapproche le plus du 60/70 (pas courant d'utilisation et absent de la norme NF EN 12591
1N | 1 | CN EC | NF EN 12697-6 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 6 : détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses | 9.4.e) et 6.2.1 | Mode opératoire C: Masse volumique apparente - Eprouvette paraffinée | A | La dérogation est acceptable car l'éprouvette sera à la bonne température dans le bain lors de l'essai. | 9.4.E) Plonger l'éprouvette dans un bain d'eau maintenu à une température d'essai connue 6.2.1 Bain d’eau, maintenu à une température uniforme à ± 1,0 °C près aux alentours des éprouvettes. Une grille doit être prévue pour permettre la circulation de l’eau autour de l’éprouvette. Le bain doit avoir une capacité au moins trois fois plus importante que celle du volume de l’éprouvette |  | Maintien dans un bain d'eau jusqu'à l'obtention de la tempérture de l'eau de l'essai à ± 1°C | Nota: Une manère de faire serait de noter les températures avant et après l'essai et que les deux températures ne diffèrent pas de plus de 1°C.
1O | 1 | CN EC | NF EN 12697-6 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 6 : détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses | 8 | Préparation des échantillons | AD |  | 8 Préparation des échantillons: Les corps d’épreuve doivent être nettoyés si nécessaire par brossage ou lavage, selon les spécifications. Les éprouvettes doivent être sèches, avoir une teneur en eau connue ou peuvent être séchées à température ambiante jusqu’à masse constante. NOTE Une masse constante est définie comme une différence n ‘excédant pas 0.1 % entre deux pesées successives, après séchage, séparées d’un intervalle d’une heure minimum. |  | Température et durée de séchge à déterminer par le laboratoire après démonstration . Toutefois, ne pas dépasser 50°C dans les modalités de séchage. | Méthode à définir et à démontrer….Avec une carotte témoin/test séchée à 110°C et une autre selon les modalités retenues
1P | 1 | CN E | NF EN 12697-2 | 2019-08-01 | Mélanges Bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2: Granulométrie | 7 | Préparation de l'échantillon | AD |  | Les granulats récupérés doivent être séchés jusqu'à obtention d'une masse constante. Les grains doivent être complètement détachés. NOTE 1 La « masse constante » est obtenue après séchage à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 1 h et ne différant pas de plus de 0,1 % entre elles. NOTE 2 D'autres régimes pour l'obtention d'une masse constante peuvent être utilisés sous réserve qu'on puisse démontrer qu'ils donnent les mêmes résultats avec un séchage à la température de (110 ± 5) °C. | La température d'ébullition du perchloréthylène est de 121°C. | Pas de vérification à masse constante. Le séchage des matériaux après extraction du liant s'effectue à une température de 110 °C + ou - 5 °C pendant 1 heure min dans une étuve ventilée. | A démontrer pour chaque nature de matériaux utilisé
1Q | 1 | CN E | NF EN 12697-2 | 2019-08-01 | Mélanges Bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2: Granulométrie | 8 | Mode Opératoire | A |  | L'essai doit être réalisé sur les granulats conformément à l'EN 933-1. NOTE 4 de l'EN 933-1 : "L’éxécution du tamisage peut être considérée comme achevée lorsque le refus ne change pas de plus de 1.0% en 1 min de tamisage.» | Peser et calculer à chaque instant le % de tamisat. | La fin de secouage du tamis est jugée par le technicien qualifié, lorsqu’il ne constate plus d'éléments passant au tamis considéré.
1R | 1 | CN E | NF EN 12697-2 | 2019-08-01 | Mélanges Bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2: Granulométrie | 8 | Mode Opératoire | A | Dérogation acceptée sous réserve que la balance permette de peser à ± 0,1 g près | L'essai doit être réalisé sur les granulats conformément à l'EN 933-1. §7.3 de lEN 933-1: "Peser le refus du tamis ayant la dimension de maille la plus grande et noter sa mesure R1. Effectuer la même opération pour le tamis immédiatement en dessous, et noter la masse du refus R2. Poursuivre la même opération pour tous les tamis qui sont dans la colonne, afin d'obtenir la masse des différentes fractions de matériaux retenus et noter ces masses R3, R4,...R1...Rn." | Risque d’erreur ; mode de lecture directe simplifié, | Les refus sont pesés en cumulés. Le refus par tamis est alors calculé par différence.. Évite le cumul des erreurs lors du calcul du % de passants cumulés
1S | 1 | CN E | NF EN 12697-6 | 2020-02-26 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 6 : détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses | 6 | Appareillage | AD | On s'appuie sur les notes Laboroute 2022/1 et 2022/2 en précisant une balance de classe II et d'échélon 0,1g. Ce qui donne les EMT suivantes: de 0 à 500g : +/- 0,1g - de 500g à 2000g +/- 0,2g et jusqu'à 5000g +/- 0,3 g. Au-delà de 5kg, on revient sur une EMTde +/-1g comme spécifié par la norme. | Balance avec une exactitude d'au moins 0,1g pour les masses jusqu'à 5Kg et de 1g pour les masses supérieures à 5kg |  | Le constat de vérification de la balnace permettra de vérifier que la balance respecte bien le tunnel d'erreur spécifié.
1T | 1 | CN E | NF EN 12697-1 | 2020-03-01 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 1 : Teneur en liant soluble | 5.2.2. | Appareillage | AD | On s'appuie sur les notes Laboroute 2022/1 et 2022/2 en précisant une balance de classe II et d'échélon 0,1g. Ce qui donne les EMT suivantes: de 0 à 500g : +/- 0,1g - de 500g à 2000g +/- 0,2g et +/- 0,3 g au-delà.... | Balance , capable de peser la masse d'une prise d'essai avec une exactitude de +/- 0,1g |  | Le constat de vérification de la balance permettra de vérifier que la balance respecte bien le tunnel d'erreur spécifié.
1U | 1 | CN E | NF EN 12697-1 |  | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 1 : Teneur en liant soluble |  | Annexe B. §3.2.2.2 | AD | A partir du moment où la ventilation est présente et conforme et que le constat de vérification montre qu'en tout point la température est comprise entre 140°C et 150°C, alors la présence d'un thèrmomètre n'est pas obligatoire. | Mesurer la température à (5 ± 2) mm au-dessus du liquide dans la coupelle |  | Le constat de vérification de l'étuve permettra de s'assurer de l'homogénéité de la température en tout point de l'enceinte
1V | 1 | CN EC | NF EN 12697-27 | 2017-06-21 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 27 : prélèvements d'échantillonnage | Tous |  | A |  |  | Le prélèvement de la bonne quantité de matériau oblige le technicien à descendre du quai de bâchage et remonter de l’autre côté = Risque de chute. Cette dérogation concerne la sécurité de l’opérateur. | Afin d'éviter des risques de chute, le prelèvement de la bonne quantité d'enrobés est permise d'un même côté du camion ou du finisseur.
1W | 1 | CN E | NF EN 12697-14 |  |  |  |  | A |  | Le séchage à l’étuve fournit une mesure de la quantité totale d’eau libre présente dans une prise d’essai de granulats. Cette eau peut se trouver soit à la surface, soit à l’intérieur des grains, dans les pores accessibles à l’eau. Après pesée, une prise d’essai est placée dans une étuve ventilée à la température de (110 ± 5) °C. Par pesées successives, on détermine la masse constante de la prise d’essai séchée. À tous les stades de la manipulation et de la préparation avant l’essai, l’échantillon de laboratoire, puis la prise d’essai sont protégés contre toute perte ou tout gain d’eau. La teneur en eau est obtenue par la différence de masse entre la masse humide et la masse sèche, et elle est exprimée en pourcentage de la masse sèche de la prise d’essai. |  | Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins douze heures à l'étuve à 110 °C + ou - 5 °C
3A | 3 | CN RS | NF EN 12272-1 | 2003-10-01 | Enduits superficiels d’usure – Méthode d’essai Partie 1 : Taux d’épandage et régularité transversale du liant et des gravillons | 4.3.3 | Mode opératoire – Retrait et pesage des bacs, dalles de moquette ou plaque de fibres absorbantes | A | Dérogation acceptée sous réserve que la mesure soit faite sur place sous 15 min; il n'y a alors pas besoin du sac plastique. | Dans un délai de 3 minutes, […] Placer ensuite chaque dispositif d’échantillonnage dans un sac en plastique avant de peser | Pour les contrôles de dosage sur du bitume fluxé (évaporation nulle) et une pesée faite dans un délai maximum de 5 minutes suivant l’application : il n’est pas nécessaire d’utiliser un sac en plastique. | Ne pas placer le dispositif d’échantillonnage dans un sac plastique Pas d’évaporation pour le bitume fluxé
3B | 3 | CN RS | NF EN 12274-2 | 2018-03-14 | Matériaux bitumineux coulés à froid – Méthode d’essai – Partie 2 : Détermination de la teneur en liant résiduel y compris la préparation des échantillons | 5 | Préparation de l’échantillon | AD |  | 5.3 Disposer les morceaux de l'échantillon cassé en une fine couche sur un plateau et le mettre au four à une température comprise entre 110 °C et 170 ±5°C jusqu'à obtention d'une masse constante. Pour une température de (110 ± 5) °C, la masse constante est considérée comme obtenue lorsque la différence entre les pesées successives à intervalles d'au moins 60 min ne dépasse pas 0,1 % de la masse. | Coulures éventuelles. | L’échantillon est placé dans une étuve à (110 ± 5)°C pendant au moins 12 heures
3C | 3 | CN RS | NF EN 12272-1 | 2003-10-01 | Enduits superficiels d’usure – Méthode d’essai Partie 1 : Taux d’épandage et régularité transversale du liant et des gravillons | 4 et 5 | §4: Détermination du taux d'épandage du liant §5: Détermination du taux d'épandage des gravillons | A | Sous réserve d'appliquer l'obligation O5
5A | 5 | CN GRA | NF EN 1097-5 | 2008-10-01 | Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats. Partie 5: Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée | 4 | Principe | A |  | Le séchage à l’étuve fournit une mesure de la quantité totale d’eau libre présente dans une prise d’essai de granulats. Cette eau peut se trouver soit à la surface, soit à l’intérieur des grains, dans les pores accessibles à l’eau. Après pesée, une prise d’essai est placée dans une étuve ventilée à la température de (110 ± 5) °C. Par pesées successives, on détermine la masse constante de la prise d’essai séchée. À tous les stades de la manipulation et de la préparation avant l’essai, l’échantillon de laboratoire, puis la prise d’essai sont protégés contre toute perte ou tout gain d’eau. La teneur en eau est obtenue par la différence de masse entre la masse humide et la masse sèche, et elle est exprimée en pourcentage de la masse sèche de la prise d’essai. |  | Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins douze heures à l'étuve à 110 °C + ou - 5 °C
5B | 5 | CN GRA | NF EN 933-1 | 2012-05-01 | Essai pour déterminer les propiétés géométriques des granulats - Partie 1 : Détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage | 7.2 | Tamisage | A |  | « NOTE 4 : L’éxécution du tamisage peut être considérée comme achevée lorsque le refus ne change pas de plus de 1.0% en 1 min de tamisage.» | Peser et calculer à chaque instant le % de tamisat. | La fin de secouage du tamis est jugée par le technicien qualifié, lorsqu’il ne constate plus d'éléments passant au tamis considéré.
5C | 5 | CN GRA | NF EN 933-1 | 2012-05-01 | Essai pour déterminer les propiétés géométriques des granulats - Partie 1 : Déterminattion de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage | 7.3 | Pesées | A | Dérogation acceptée sous réserve que la balance permette de peser à ± 0,1 g près | Peser le refus du tamis ayant la dimension de maille la plus grande et noter sa mesure R1. Effectuer la même opération pour le tamis immédiatement en dessous, et noter la masse du refus R2. Poursuivre la même opération pour tous les tamis qui sont dans la colonne, afin d'obtenir la masse des différentes fractions de matériaux retenus et noter ces masses R3, R4,...R1...Rn. | Risque d’erreur ; mode de lecture directe simplifié, | Les refus sont pesés en cumulés. Le refus par tamis est alors calculé par différence.. Évite le cumul des erreurs lors du calcul du % de passants cumulés
5D | 5 | CN GRA | NF EN 933-9 | 2022-02-01 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats Qualification des fines - Essai au bleu de méthylène | Annexe B | préparation de la solution | A | Le kit doit certifier que la matière sèche de produit fourni à ± 0,01 g; voir la bonne pratique correspondante. | Annexe B normative: Préparation de la solution à 10 g/l de bleu de méthylène. | Manipulation très fréquente / optimisation de la méthode | La solution de bleu de méthylène est préparée à partir d'un kit dont la teneur en eau est pré déterminée. Certificat de conformité du bleu (pureté et teneur en eau) fourni avec le kit de bleu de méthylène
5E | 5 | CN GRA | NF EN 933-11 | 2009-07-01 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats Essai de classification des constituants de gravillons recyclés | 6 et 7 | Préparation d'une prise d'essai et Mode opératoire | AD |  | Voir chapitres 6 et 7 de la norme (texte long) | Pour réaliser cet essai suivant la méthodologie décrite, il faut compter une journée de technicien, le plus long étant le tri visuel des différentes particules et plus particulièrement le tri des éléments compris entre 4 et 8 mm. | Lors de la préparation de la prise d'essai, tamiser l'échantillon au tamis de 8 mm et réaliser l'essai sur la fraction 8/63 mm. Cette méthode réduit de moitié le temps de réalisation de l'essai.
5F | 5 | CN GRA | P 18-559 | 1992-06-01 | Granulats – Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans l’huile de paraffine | 6 | exécution de l’essai | A | Fournir loi d'évolution de la viscosité et de la masse volumique de la paraffine avec la température et vérifier que la viscosité à la température de l'essai est dans la fourchette de la norme. | « Remplir le pycnomètre d’huile de paraffine et le placer pendant 4 à 6 h dans une enceinte régulée à 20°C +/- 1 °C », | Pas d’enceinte régulée à 20 °C (essais très peu pratiqués) | Réalisation de l'essai à 18°c en tenant compte de la densité de la paraffine à cette température
5G | 5 | CN GRA | P 18-559 | 1992-06-01 | 5 | 4-2 | Produits utilisés | AD | Montrer que la viscosité de la paraffine utilisée pour l'essai est équivalente à celle des bitumes utilisés pour enrober les granulats à ± 10 cSt. | Huile de paraffine technique, ayant à 20°C une viscosité de l'ordre de 170 cSt + 10 | Peut-on utiliser une huile de paraffine dont la viscosité à 20°C est différente des 170 + 10 cSt prévus par la norme d'essai, viscosité pour laquelle on ne trouve pas de produit couramment commercialisé. | Les viscosités des bitumes, aux températures requises dans les normes d'essais sur enrobés à chaud, sont comprises entre 190 et 300 cSt. C'est cette même viscosité à 20°C qui est recherchée pour l'huile de paraffine.
6A | 6.2 | P 04 | NF EN 1428 | 2012-03-01 | Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume | Chapitre 4 | Principe | AD | Pour des raisons de prévention | Principe : L’eau contenue dans une émulsion de bitume est entrainée par distillation à reflux d’un solvant d’entrainement non miscible à l’eau. Après condensation, l’eau se sépare du solvant, en continu, et s’accumule dans un tube de recette gradué tandis que le solvant d’entrainement retourne dans le ballon. | Dans le cadre de cet essai, nous utilisons comme solvant le toluène ; c’est un produit hautement toxique et cancérigène. Il est donc de notre devoir de trouver une solution alternative à l’utilisation de ce type de solvant. | Proposition de dérogation : La distillation azéotropique est remplacée par l’utilisation d’une balance combinée à un chauffage par infrarouge (analyseur d’humidité),mis à part les émulsions au bitume fluxé dans les quelles la concentration en fluxant pétrolier est strictement supérieure à 2%. Etude comparative : Une étude comparative a été réalisée par notre laboratoire central, de plus cette étude met en évidence une meilleure répétabilité de l’essai. | L’emploi du toluène est recommandé lorsque des divergences existent entre plusieurs résultats émanant de plusieurs laboratoires testant le même produit par la méthode EN 1428 et utilisant des solvants différents. En usage courant, il est proposé d’utiliser le xylène, pour analyse, dont la tension de vapeur est plus faible que celle du toluène. En revanche, la présence des trois isomères qui donnent trois azéotropes différents bouillant à trois températures légèrement différentes, impose de conduire la distillation avec une grande attention quant à sa régularité. Quel que soit le solvant utilisé, les règles de bonnes pratiques de laboratoire s’imposent, ce qui conduit à placer l’appareil de distillation sous une hotte aspirante en fonctionnement pour laquelle l’efficacité aura été vérifiée. L’emploi de la balance dessicatrice est possible mais à limiter aux émulsions ne renfermant que peu de fluxant. Au-delà de la teneur en fluxant figurant dans les textes, il faut prendre en considération la possibilité ou non de perdre du fluxant en fonction de la volatilité de ce dernier, dans les conditions de l’essai. Il semble donc pertinent de vérifier, au cas par cas, une bonne concordance entre les résultats de la balance dessicatrice et ceux de la distillation azéotropique.
6B | 6.2 | P 04 | NF EN 1429 | 2013-08-24 | Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage | 5-2 | Produits et réactifs – Solution Sc | AD |  | Une solution aqueuse de concentration nominale à 0,01 mol/l en acide chlorhydrique (HCl) contenant une fraction massique nominale de 1 % en bromure de cétyltriméthyl ammonium | Pour la fabrication de la solution Sc, on a constaté une insolubilité partielle du bromure de cétyltriméthyl ammonium à des températures ambiantes inférieures à 25°C | Utilisation d'une solution de Noranium MS 50 pour la fabrication de la solution Sc | On peut utiliser le Noranium MS 50 sous réserve que l’équivalence soit démontrée. Pour mémoire, dans les méthodes françaises, il était indiqué qu’à défaut du bromure de cétyltriméthylammonium ou du chlorure d’alkyltriméthylammonium, le chlorhydrate de diamines grasses, à 1 % de matière active, pouvait être utilisé. Attention, toutes ces solutions devaient être additionnées de 1 % d’acide chlorhydrique, cette solution acide contenant une mole par litre d’acide chlorhydrique.
6C | 6.2 | P 04 | NF EN 1429 | 2013-08-24 | Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage | 5-3 | Liquide de rinçage efficace | AD |  | Des liquides de rinçage efficaces ou du xylène conformes à l'ISO 5280, peuvent être utilisés | Peut-on utiliser d'autres types de produits que le xylène pour le nettoyage des tamis, ce solvant étant nocif et inflammable Exemple : Oléoflux, ester méthylique d'huile végétale |  | On peut utiliser utiliser d’autres solvants à la place du xylène, comme Oléoflux, ester méthylique d’huile végétale, à condition de finir la procédure par un nettoyage à l’aide d’acétone afin d’éliminer tout film gras.
6D | 6.1 et 6.2 | P 04 | NF EN 12594 | 2014-12-26 | Préparation des liants | 7.1.1 | Echantillons jusqu'à 1 litre | A | Si pour des besoins spécifiques ou des contraintes incontournables, il est nécessaire de procéder à deux réchauffages du même échantillon, cela doit être mentionnée dans le rapport d’essai, comme imposé au point 8. i) de la norme | ….Eliminer le restant d'échantillon qui a été chauffé. | En vue d'essais contradictoires, on peut avoir besoin de réchauffer une seconde fois un échantillon | En vue d'essais contradictoires, 2 réchauffages au maximum sont possibles
6E | 6.2 | P 04 | NF EN 13614 | 2011-06-01 | Bitumes et liants bitumineux - Détermination de l'adhésivité des émulsions de bitume par l'essai d'immersion dans l'eau | 5.2 | 5: produits et réactifs | A | Le terme "désionisée" est inapproprié; Il faut entendre par là "déminéralisé" | 5.2 Eau, distillée ou désionisée, conforme à l’EN ISO 3696. |  | Utilisation d'eau déminéralisée au lieu d'eau distillée ou déionisée | Réviser la norme pour apporter la correction.
6F | 6.1 | P 04 | NF EN 1426 | 2018-01-06 | Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille | 5.3 | 5: Appareillage | AD | L’utilisation de récipients à fond non-plats peut être tolérée si le type de récipient est bien renseigné et que ce dernier respecte bien les dimensions indiquées dans la norme. Notamment la profondeur d’au moins 10mm entre la pénétrabilité attendue et le point le plus haut du fond de boite. Une campagne d’essai comparative précisant bien les types de récipients utilisés doit être menée couvrant l’ensemble de la gamme des classes des bitumes routiers. | « cylindrique à fond plat ». La profondeur interne du récipient doit être supérieure d’au moins 10mm à la pénétrabilité attendue. |  | Utilisation de récipients type boite de conserve ou autres jetables à fond strié respectant les dimensions de la norme
A noter également que dans le cas où le résultat de l’essai devrait servir à justifier ou étayer un litige, seule la réalisation de l’essai dans les conditions strictes de la norme pourrait être recevable, c’est-à-dire l’utilisation de godets à fond plat.
7B | 7 | CN T | NF EN ISO 17892-4 | 2018-01-13 | Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrique des particules | 5.2.3.5 |  | A |  | Le tamisage doit être considéré comme terminé quand une minute de tamisage supplémentaire ne provoque pas de changement de la masse du refus des tamis de plus de 1 % en masse. |  | La fin de secouage du tamis est jugée par le technicien qualifié, lorsqu’il ne constate plus d'éléments passant au tamis considéré.
7D | 7 | CN T | NF P 94-093 | 2014-10-17 | Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié | 6.4 |  | A |  | La totalité du matériau prélevé est, si nécessaire, séchée à l'air ou dans une étuve réglée à 50 C maximum jusqu'à un état hydrique jugé suffisant pour commencer l'essai (à définir en fonction de l’argilosité du matériau Dans le cas d’un matériau comportant une fraction de matériaux recyclés cette température maximum sera de 40 °C (conformément à la EN 933-11). |  | Le séchage s'effectue à 110°C (pour une meilleure réactivité)des essais de vérification sont faits sur différents types de matériaux
7E | 7 | CN T | NF EN ISO 17892-4 | 2018-01-01 | Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrie des particules | 5.2.3 | Mode Opératoire de l'essai | A | Dérogation acceptée sous réserve que la balance permette de peser à ± 0,1 g près | Tamiser le matériau séché en 5.2.2.14 à travers une série de tamis de maillage de plus en plus fin jusqu’à 0,063 mm, en pesant le sol retenu sur chaque tamis de contrôle (ms1, ms2, … msn) et en pesant le matériau passant éventuellement à travers le tamis de 0,063 mm (mp). | Risque d’erreur ; mode de lecture directe simplifié, | Les refus sont pesés en cumulés. Le refus par tamis est alors calculé par différence.. Évite le cumul des erreurs lors du calcul du % de passants cumulés
7F | 7 | CN T | NF EN ISO 17892-1 | 2014-12-01 | Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 1 : Détermination de teneur en eau | 5.2.2 | Préparation de l'éprouvetee | AD |  | Teneur en eau selon l'EN 17892-1 § 5.2.3. de l'EN 17892-1 "La durée requise pour obtenir une masse constante dépendra notamment du type de sol, de la dimension de l'éprouvette, du type et de la capacité de l'étuve ainsi que d'autres facteurs. L'influence de ces facteurs est généralement établie sur la base d'un jugement raisonné et de l'expérience acquise sur des sols similaires soumis à essai avec le même appareillage. Dans la plupart des cas, le séchage d'un sol à grains fins entre 105 °C et 110 °C pendant 16 h est suffisant. Les sols à grains grossiers peuvent souvent être séchés jusqu'à masse constante en une période d'environ 4 h à cette température, lorsqu'une étuve à circulation d'air est utilisée. Toutefois, en cas de doute sur le séchage du sol à l'issue de cette période, il convient de sécher l'éprouvette jusqu'à masse constante conformément au 5.2.2" |  | Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau à l’étuve à 110°C + ou -5°C durant des durées inférieures respectivement à 16h pour les matériaux à grains fins et 4 heures pour les matériaux à grains grossiers sous réserve de la démonstration que le temps choisi conduit à une masse constante.
7G | Sols | CN T | NF EN 17542-3 | 2022-06-01 | Terrassements - Essais Géotechniques en laboratoire - Partie 3: Valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'une roche | 7.4 | Dmax inférieur ou égal à 5mm | A | Dans le cas où l'essai doit être répété, le 3ème sous-échantillon est préparé à partir du reliquat de l'échnatillon initial. | Le troisième sous-échantillon est conservé au cas où l'essai nécessiterait d'être répété |  | réaliser le 3ème sous-échantillon n'est pas toujours réalisé
8A | 8 | CN EC | NF EN 13036-1 | 2010-09-01 | Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essai - Partie 1 : mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche | 4.6 | règle graduée et balance | AD |  | 4.6 Règle graduée et balance Il convient d'utiliser une règle normalisée graduée au mm et d'une longueur de 500 mm. | Evite les erreurs de calculs / essais fréquents / gain de temps et efficacité | Une règle graduée directement en PMT peut être utilisée à la place de la règle graduée au mm Des essais comparatifs ont été réalisés sur des mesures en diamètre, diamètre moyen, PMT moyenne et des mesures directement en PMT (avec formule de calcul), PMTmoyen. Les écarts restent minimes et dans les limites de répétabilité et reproductibilité de l'essai
8B | 8 | CN EC | NF EN 13036-1 | 2010-09-01 | Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche | 4.6 | Règle graduée et balance | AD | Apporter la preuve que le domaine d'utilisation est < 300 mm et vérifier que la réglette métallique de 300 mm est aussi rigide que la règlette métallique normalisée de 500 mm. | 4.6 Règle graduée et balance Il convient d'utiliser une règle normalisée graduée au mm et d'une longueur de 500 mm. |  | Remplacer la règle de 500 mm par une règle de 300 mm, plus facile à stocker et à transporter. Le domaine d'utilisation est <300 mm.
8C | 8 | CN EC | NF EN 13036-4 | 2012-03-01 | Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthode d'essai - Partie 4 : méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface : l'essai au pendule | 7.2 – Annexe A1 | Calibrage – Validation des performances au Pendule | AD |  | 7.2 Mode opératoire d'étalonnage tel que décrit en A.3. Annexe A (normative) : Validation et étalonnage du pendule A.1 Validation des performances du pendule A.1.1 Généralités A.1.1.1 Pour garantir la cohérence des lectures, le fonctionnement du pendule doit être validé chaque jour, avant et après utilisation, en appliquant la méthode décrite ci-après. Il convient de l’utiliser au retour de l'étalonnage pour contrôler tout dommage lors du transit. | Difficulté à valider à chaque utilisation | Pas de validation à chaque utilisation. L’utilisation du pendule se limite à une dizaine d’interventions dans une année calendaire. Notre expérience en matière d’étalonnage nous laisse penser que l’appareil ne se dérègle pas en si peu d’utilisation. D’autre part, un point zéro est réalisé en début de mesure. De plus, un étalonnage régulier est effectué par un organisme agréé et les constats de vérification sont conformes.
8D | 8 | CN AC et CN T | NF P 98-200-1 chap 3 et 4 et NF P 98-200-2 chap 6.2 | 01/07/1991- 01/11/1992 | Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante Partie 1 : définition, moyens de mesure, valeurs caractéristiques Partie 2: détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié | Chapitre 3 et 4 de la" -1" et chap 6.2 de la "-2" | Définitions | A | Dérogation applicable dans les conditions ci-après, sous réserve que le mode de mesure soit clairement indiqué dans le rapport d'essai et que seule soit exprimée la déflexion élastique et non la déflexion maximale dm: - 1er cas: chaussée ancienne hors suivi pour levée les barrières de dégel, car alors on peut supposer que dr=0 (dr ≠0 si barrière de dégel) - 2ème cas: réception de couches de forme traitées dans le cas de la construction de chaussées ou PF neuves. | Chapitre 3 et 4 de la" -1" et chap 6.2 de la "-2" - Voir normes car texte très long | La difficulté provient essentiellement du recul du camion, du point de vue de la sécurité et du respect du matériel. | La méthodologie appliquée est la suivante : • Mise en place de la poutre sous l’essieu du camion entre les roues arrière jumelées • Mise à zéro du comparateur • Le camion s’éloigne en marche avant > 5 métres • Lecture directe de De (deflection élastique) Justificatif : La déflexion élastique : De = Dm – Dr. En mesurant à partir de l’essieu positionné au niveau du comparateur, nous mesurons directement De, De = Dm en considérant Dr égale à zéro
8E | 8 | CN AC et CN T | NF P 98-241-1 | 1993-08-01 | Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la masse volumique des matériaux en place - Partie 1 : mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par gammadensimètre à transmission directe. | 3 | Principe de l’essai | AD | Dérogation acceptée sous réserve d'un recalage obligatoire avec des carottes sur lesquelles on réalise des MVA hydrostatique selon NF EN 12697-6 ou banc gamma | Les matériels utilisés sont calibrés sur des blocs de référence de travail dont les masses volumiques sont raccordées à un ensemble de blocs de référence | Les fournisseurs de matériel ne sont pas raccordés aux blocs de référence. | Calibration sur les blocs de travail du fournisseur de matériel
8F | 8 | CN AC et CN T | NF P 98-241-1 | 1993-08-01 | Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la masse volumique des matériaux en place - Partie 1 : mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par gammadensimètre à transmission directe. | 4.2 | Matériel de calibration | AD | Il est conseillé en cours d'année de vérifier les gammadensimètres par : - contrôles croisés avec matériels d'autres laboratoires - comparaison avec mesure physique directe type carottage et pesées hydrostatiques. | Voit tout le chapitre 4.2 de la norme (texte long) | Avoir des blocs de référence de densité variables. Faire sécher ceux sensibles à l’hygrométrie au moins une semaine à 60°C | Par dérogation à la norme, la calibration interne au moyen de blocs de référence de masse volumique de 1.2 g/cm3 à 2.7 g/cm3 n'est pas réalisée. Un étalonnage annuel est réalisé auprès d'un sous traitant (le fabricant du matériel) ainsi qu'un calibrage systématique avant utilisation.
8G | 8 | CN T | NF P 94-061-1 | 1996-10-01 | Sols : Reconnaissance et essais Détermination de la masse volumique d’un matériau en place – Partie 1 : Méthode au gammadensimètre à pointe (à transmission directe) | 6.3 | Détermination de la teneur en eau | AD |  | Elle s’effectue sur un volume représentatif de la partie auscultée au gammadensimètre (profondeur et géométrie). | Quantité de prélèvements et de mesures. | Le gammadensimètre a une source neutronique qui permet la lecture directe de la teneur en eau du matériau à chaque emplacement de mesure. Comparaison W% mesurée sur échantillon et lecture gammadensimètre
8H | 8 | CN AC et CN T | NF P 98-200-2 | 1992-11-01 | Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante Partie 1 : définition, moyens de mesure, valeurs caractéristiques Partie 2: détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié | 5 | Appareillage | A |  | Appareillage: un capteur de mesures de déplacement monté sur le déflectomètre de d'une exactitude de 1% dans la gamme de mesure 0,5 mm à 5 mm et 5µm dans la gamme de mesure de 0 à 0,5 mm |  | Précision du comparateur de 1/100ème de mm et non au micron
8I | 8 | CN AC et CN T | NF P 98-200-2 | 1992-11-01 | Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante Partie 1 : définition, moyens de mesure, valeurs caractéristiques Partie 2: détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié | 5 | Appareillage | AD | Nécessité de faire figurer dans la feuille d'essai la valeur du coefficient multiplicateur pris en compte pour calculer la déflexion à partir de la lecture faite sur le comparateur, lorsqu'il est différent de 2. | Chapitr 5 de la norme : voir schéma de l'appareillage |  | La poutre Benkelmann modifiée utilisée présente une distance entre le point de mesure et les 2 pattes de réglages non conforme à la norme
8J | 8 | CN T | NF P 94-063 | 2011-06-01 | Sols : reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante - Principe et méthode d'étalonnage des pénétrodensitographes - Exploitation des résultats - Interprétation | 6.1.2.2 | Arrêt du battage | A | Dérogation acceptée sous réserve de préciser qu'"un certain nombre de coups " correspond en fait à une dizaine de coups | Le battage est arrêté lorsque l'une ou l'autre des conditions ci-après est réalisée: - la consigne de profondeur est atteinte - sur un point dur, aucun enfoncement de plus de 2 mm par coup n'est obtenu durant 100 coups successifs | Risque de casse de la pointe, voire de la tige en pratiquant les 100 coups | Si le technicien constate au bout d'un certain nombre de coups que la tige ne s'enfonce plus ou rebondi sur le sol, celui-ci mettra fin à l'essai.
8K | 8 | CN EN | ME 08-001 et ME 08-002 |  | Masse volumique des matériaux bitumineux in-situ |  |  |  | Rédaction d'une dérogation 8K élargissant la mesure de références sur des plaques confectionnées en laboratoire |  | Pas toujours la possibiité de réaliser des carottages in-situ | Document 8K rédigé en annexe des ME08-001 et ME08-002
8L | 8 | CN EC | NF P 98-200-2 | 1992-11-01 | Essais relatifs aux chaussées: Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante. Partie 2: Détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié | 5 | Appareillage | A | Pour respecter l'article R312-5 du code de la route, l'essieu ne doit pas supoorter de charge supérieure à 13 tonnes. Pour l'essai de déflexion se placer entre 12,98 et 13 tonnes et non à 13,25 +/- 2% tonnes. | Un poids lourd à deux essieux de charge F (à 2% près)sur l'essieu arrière jumelé
8M

## Bonnes Pratiques
COQC - Groupe spécialisé Laboroute - Groupe de Travail sur les difficultés rencontrées pour appliquer les normes essais - Réponses de la commission Laboroute aux demandes de dérogations
| DOMAINE LABOROUTE | COMMISSION DE NORMALISATION CONCERNEE | REFERENCE DE LA NORME | VERSION DU | TITRE DE LA NORME | REFERENCE DU CHAPITRE | TITRE DU CHAPITRE | Bonne pratique | TEXTE DE LA NORME
BP 1 | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 1 : Teneur en liant soluble | 6.3.2 | 6.3: Mode opératoire | La note du 6.3.2 indique qu’une atmosphère exempte d’humidité peut être obtenue par refroidissement dans un dessiccateur. Couramment, un dessiccateur de laboratoire est un récipient en verre d’une capacité limitée incompatible avec la taille des échantillons de granulats à traiter. PROPOSITION : D’une façon générale, il faut rechercher une enceinte de bonne capacité, pouvant être fermée hermétiquement et reliée à l’atmosphère via une tubulure connectée à une cartouche renfermant un produit déshydratant comme le gel de silice ou du chlorure de calcium, à travers laquelle l’enceinte peut respirer. Sur le fond de l’enceinte un récipient contenant du gel de silice assure l’absorption de l’humidité pouvant pénétrer lors de l’ouverture de la porte. A titre d’exemple, on peut citer : a) l’utilisation d’une étuve non branchée ayant ses prises d’air obturées, avec son évent relié à la tubulure ci-dessus décrite ; b) l’adaptation d’un fût de 50 litres à ouverture totale ayant un couvercle muni d’un joint et d’une bonde de petit diamètre, cette dernière permettant au fût de respirer à travers la tubulure ci-dessus décrite. Une grille munie de 3 ou 4 pieds hauts de 10 à 15 cm, est placée au fond du fût afin de ménager un espace permettant de recevoir un récipient contenant du gel de silice assurant l’absorption de l’humidité pouvant pénétrer lors de l’ouverture du couvercle. | 6.3.2 Lorsque la masse constante a été atteinte, laisser refroidir dans une atmosphère exempte d'humidité et peser. NOTE Une atmosphère exempte d'humidité peut être obtenue par refroidissement dans un dessiccateur.
BP 2 | 1 | CN EC | NF EN 12697-5 | 2018-12-19 | Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 5 : masse volumique réelle (MVR) | 6.8 | Pycnomètre | Procéder à une vérification de la masse du pycnomètre avec son bouchon associé, de manière régulière en faisant en sorte de numéroter les 2 éléments pour que chaque picnomètre soit associé toujours au même bouchon. Cette vérification consiste à contrôler l'usure potentielle du pycnomètre qui peut jouer à la fois sur son poids et sur son volume intérieur. En cas de dérive (ne pas dépasser le ± Δm donné intialement pour le pycnomètre), il faudra procéder à la mesure du volume du pycnomètre selon l'annexe C. S'il n'y a pas de dérive de la masse du pycnomètre et entendu que la verrerie utilisée en France pour cet essai est toujours de classe A, il n'y a pas lieu de remesurer le volume et le poids du couple "pycnomètre+son bouchon". | 6.8 Pycnomètre (pour la méthode volumétrique) de taille convenable et avec bouchon capillaire rôdé. Le volume du pycnomètre doit être tel que celui de l’échantillon en occupe, au maximum, les 2/3. Le volume du pycnomètre doit être étalonné régulièrement comme indiqué à l’Annexe C.
BP 3 | 5 | CN GRA | NF EN 1097-6 | 2014-01-04 | Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau | 8.3 9.3 A.4.2 C3 G4 | Divers | Procéder à une vérification de la masse du pycnomètre, de manière régulière. Cette vérification consiste à contrôler l'usure potentielle du pycnomètre qui peut jouer à la fois sur sa masse et sur son volume intérieur. En cas de dérive, il faudra procéder à la mesure du volume du pycnomètre. S'il n'y a pas de dérive de la masse du pycnomètre (ne pas dépasser le ± Δm donné intialement pour le pycnomètre) et entendu que la verrerie utilisée en France pour cet essai est toujours de classe A, il n'y a pas lieu de remesurer le volume et la masse du pycnomètre. | 8.3 et 9.3 : Il est possible de pré-étalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. Dans ce cas, il convient que le pycnomètre soit dans un bain thermostatique à la température d'étalonnage à ± 0,5 °C près. Annexe A.4.2 Étalonnage du pycnomètre Déterminer le volume du pycnomètre en le remplissant d'eau à (22 ± 3) °C et en le plaçant pendant au moins 1 h dans un bain d'eau à (22 ± 3) °C. Calculer son volume, V, en millilitres, en faisant la moyenne de trois mesures, l'étendue de ces trois mesures ne devant pas représenter plus de 0,1 % de la valeur moyenne. Pour calculer le volume, effectuer une correction pour tenir compte de la masse volumique de l'eau en calculant le quotient de la masse de l'eau remplissant le pycnomètre par la masse volumique de l'eau à la température d'étalonnage mesurée (voir l’annexe D). NOTE Il est possible de préétalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. C.3 Étalonnage du pycnomètre Insérer une grille dans le pycnomètre, le cas échéant. Remplir l'ensemble d'eau à (22 ± 3) °C et le laisser pendant au moins 1 h dans le bain d'eau à (22 ± 3) °C. Compléter ensuite avec de l'eau jusqu'à la marque sur l'entonnoir puis le retirer du bain d'eau. Sécher l'extérieur avec soin et peser, M3. Un peu de graisse silicone peut être ajoutée sur la surface de contact avant l'étalonnage afin d'empêcher que l'entonnoir n'adhère au pycnomètre. NOTE 1 Il est possible de pré-étalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. G.4 Mode opératoire d'essai Pour déterminer son volume, nettoyer et sécher le pycnomètre puis le remplir d'eau avant d'ajouter son entonnoir. Remplir le pycnomètre avec de l'eau jusqu’au repère. Sécher ensuite l'extérieur du récipient et le peser, M3. Consigner la température de l'eau à l'intérieur du pycnomètre et s'assurer qu'elle ne diffère pas de plus de 2 °C par rapport à la température consignée lors de la pesée de M2. Il est possible de préétalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. Dans ce cas, la température du bain d'eau ne doit pas différer de plus de 0,5 °C par rapport à la température de préétalonnage du pycnomètre.
BP 4 | 5 | CN GRA | NF EN 1097-7 | 2008-06-01 | Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Partie 7 : détermination de la masse volumique absolue du filler – Méthode au pycnomètre. | 6.5, 8 et A.2.2 | Appareillage, balance Mode opératoire | Procéder à une vérification de la masse du pycnomètre avec son bouchon associé, de manière régulière en faisant en sorte de numéroter les 2 éléments pour que chaque pycnomètre soit associé toujours au même bouchon. Cette vérification consiste à contrôler l'usure potentielle du pycnomètre qui peut jouer à la fois sur sa masse et sur son volume intérieur, donc sur la masse volumique du filler testé. En cas de dérive de la masse du pycnomètre (ne pas dépasser le ± Δm donné intialement pour le pycnomètre), il faudra procéder à la mesure du volume du pycnomètre selon l'annexe A. S'il n'y a pas de dérive de la masse du pycnomètre et entendu que la verrerie utilisée en France pour cet essai est toujours de classe A, il n'y a pas lieu de remesurer le volume et la masse du couple "pycnomètre+son bouchon". | Mode opératoire : Effectuer la détermination de la masse volumique en utilisant trois éprouvettes distinctes, un ou plusieurs pycnomètres étalonnés (voir Annexe A) et un liquide de masse volumique connue (voir Annexe B). Effectuer toutes les pesées avec une exactitude de 0,001 g. Peser le pycnomètre avec son bouchon (m0). Effectuer les deux pesées avec une exactitude de 0,0001 g.
BP 5 | 5 | CN GRA | NF EN 933-9 | 2022-02-01 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats Qualification des fines - Essai au bleu de méthylène | Annexe B | préparation de la solution | Dans le cas de l'utilisation du kit de poudre de bleu de méthylène, il est conseillé de procéder à un contrôle aléatoire de la masse sèche de bleu (à ± 0,01g) en utilisant une balance dessiccatrice et en ne dépassant pas 100°C en température pour ne pas endommager le bleu de méthylène. | Annexe B normative: Préparation de la solution à 10 gl/de bleu de méthylène.
BP 6 | 5 | CN EC | NF EN 13179-1 | 2013-10-11 | Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux — Partie 1 : Essai bille-anneau | 7 | Mode opératoire | La norme est mal écrite et ne permet pas de réaliser l'essai correctement, notamment dans le respect des conditions de la norme NF EN 1427 (TBA sur liants bitumineux). La bonne pratique consiste à tester 2 anneaux de bitume et 2 anneaux du mélange bitume+filler (2 essais en fait au lieu d'un seul avec un anneau de chaque). | 7 Mode opératoire Déterminer le point de ramollissement du bitume et celui du mélange bitume/filler tel que spécifié dans l’EN 1427. Pour chaque partie de l’essai, utiliser un anneau de laiton dans lequel a été glissé le bitume et un anneau de laiton dans lequel a été glissé le mélange bitume/filler.
BP7 | 1,5,7 | CN EC | NF EN 932-5 en rapport avec les normes essais NF EN 12697-2+A1, NF EN 933-1 et NF EN ISO 17892-4 chapitre 5.2 | 14/8/19 1/5/12 13/1/18 | Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 5 : équipements communs et étalonnage, en rapport avec les normes essais: Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2 : granulométrie Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1 : détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrie des particules | SO | SO | Pour améliorer les contrôles métrologique sur les tamis inférieurs à 4mm (tamis tissés), il est conseillé de réaliser les opérations par lavage. Les exigences décrites dans l'annexe A de la NF EN 932-5 restent applicables. | La procédure de vérification des performances (voir NOTE 1) doit être effectuée avant la première utilisation du tamis de travail. La procédure de vérification doit consister à tamiser l'échantillon de vérification des performances, par voie sèche, successivement avec le tamis de référence et le tamis de travail, en utilisant les mêmes méthodes, jusqu'à ce que la masse du refus ne change pas de plus de 1,0 % pendant une minute lors de cette opération de tamisage. NOTE 1 : La procédure de vérification des performances établit la différence entre un tamis de travail et un tamis de référence. La procédure permet de surveiller la vitesse d'usure du tamis de travail avec une précision qui correspond aux essais pour lesquels il est utilisé. Tableau A.1 de l'annexe A de la norme NF EN 932-5
BP8 | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai —Teneur en liant soluble | B.1.3 |  | Pour compenser l'utilisation d'un filtre à cartouche metallique, filtration supplémentaire à centrifugeuse à flux continu.

## Obligations
COQC - Groupe spécialisé Laboroute - Groupe de Travail sur les difficultés rencontrées pour appliquer les normes essais - Réponses de la commission Laboroute aux demandes de dérogations
| DOMAINE LABOROUTE | COMMISSION DE NORMALISATION CONCERNEE | REFERENCE DE LA NORME | VERSION DU | TITRE DE LA NORME | REFERENCE DU CHAPITRE | TITRE DU CHAPITRE | manière de faire | TEXTE DE LA NORME
O1 | 1 | CN EC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 1 : Teneur en liant soluble | SO | SO | Vérification du tamis cylindrique de 0,063 mm des machines d’extraction de liant automatique dans le cadre de l’essai de détermination de la teneur en liant soluble selon NF EN 12697-1 et de la détermination de la granulométrie selon NF EN 12697-2. La vérification est basée sur la comparaison de 2 tamisats à 0,063 mm obtenus avec un échantillon présentant entre 70 et 80 g de passant au tamis de 0,063 mm et correspondant à un passant compris entre 40 et 60% à ce tamis (NF EN 932-5), obtenu par quartage en 2 prises d’essai soumises, pour l’une, à un tamisage avec lavage au moyen d’un tamis de 63 microns de référence étalonné tandis que l’autre subit un cycle complet de lavage tamisage dans la machine automatique conformément aux dispositions prises pour la réalisation d’une mesure de teneur en liant et granulométrie. L’écart maximum toléré par rapport à la mesure sur tamis de référence étalonné ne devra pas dépasser 3% (±) en valeur relative. | SO
O2 | 1,5,7 | CN EC | NF EN 932-5 en rapport avec les normes essais NF EN 12697-2+A1, NF EN 933-1 et NF EN ISO 17892-4 chapitre 5.2 | 14/8/19 1/5/12 13/1/18 | Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 5 : équipements communs et étalonnage, en rapport avec les normes essais: Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2 : granulométrie Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1 : détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrie des particules | SO | SO | La vérification d'un tamis plat de lavage de 0,063 mm doit être faite en conditions réelles, donc en lavant le matériau de référence sur le tamis en question et en comparant le résultat avec le tamis de référence lui-même testé en condition de lavage . La norme concernée (NF EN 932-5 annexe A) propose une vérification par tamisage à sec qui n'est pas satisfaisante, notamment en fonction de la granulométrie du matériau de référence utilisé. | La procédure de vérification des performances (voir NOTE 1) doit être effectuée avant la première utilisation du tamis de travail. La procédure de vérification doit consister à tamiser l'échantillon de vérification des performances, par voie sèche, successivement avec le tamis de référence et le tamis de travail, en utilisant les mêmes méthodes, jusqu'à ce que la masse du refus ne change pas de plus de 1,0 % pendant une minute lors de cette opération de tamisage. NOTE 1 : La procédure de vérification des performances établit la différence entre un tamis de travail et un tamis de référence. La procédure permet de surveiller la vitesse d'usure du tamis de travail avec une précision qui correspond aux essais pour lesquels il est utilisé.
O3 | 1 | CN EC | Toutes normes essais sur mélanges bitumineux où les pesées ont lieu sur enrobés refroidis | SO |  | SO | SO | Dans de nombreux essais sur mélange hydrocarboné, il est demandé d'éliminé l'eau présente dans celui-ci. D’une manière classique, la dessiccation des enrobés à chaud, prélevés sur chantier, se fait au moyen d’une étuve et de cycles de chauffage – refroidissement – pesé – chauffage … etc., jusqu’à l’obtention d’une masse constante. Cette opération impose la maîtrise de la température de l’étuve, du temps de séjour et oblige à attendre le refroidissement du matériau avant de le peser. Si on veut s'affranchir de cette procédure, il faut alors faire appel au processus qui consiste à utiliser un dessiccateur relié à une pompe à vide efficace. L’eau contenue dans les enrobés est vaporisée et extraite à la température ambiante. Chaque pesée, peut se faire immédiatement après l’ouverture du dessiccateur. L’échantillon d’enrobé est pesé puis placé dans un dessiccateur étanche relié à une pompe à vide efficace. Il est utile de placer un piège à vapeur d’eau sur la ligne reliant le dessiccateur à la pompe à vide. Ce piège doit être transparent et, si possible, maintenu à basse température dans un bain eau – glace. Un tel dispositif permet de piéger l’eau extraite de l’échantillon et de rendre son volume visible à l’opérateur. Le laboratoire pourra se familiariser avec cette pratique en maintenant le vide partiel pendant une heure, puis en cassant le vide partiel pour procéder à une pesée, puis remettre l’échantillon en place et relancer le vide partiel pendant une heure et ainsi de suite. Dans le cas où l’enrobé se présente comme particulièrement chargé en eau, il est possible de limiter la chute de la température liée à l’évaporation d’une forte quantité d’eau, par la mise en place d’un épiradiateur à infra-rouges ou tout autre dispositif capable d’apporter de la chaleur à l’enrobé à travers le dessiccateur, afin que la température de l’enrobé reste proche de l’ambiante. En effet, dans le cas de l’évaporation d’une forte quantité d’eau, la température de l’échantillon peut descendre au voisinage de 0 °C, réduisant significativement le rendement de l’opération. | SO
O4 | 1 | CNEC | NF EN 12697-1 | 2020-03-11 | Teneur en liant soluble | §5.3 | Séparation de la matière minérale | La vérification est basée sur la comparaison de 2 tamisats à 0,063 mm obtenus avec un même échantillon, séparé par quartage en 2 prises d’essai soumises, pour l’une, à un tamisage avec lavage au moyen d’un tamis de 63 microns de référence étalonné, tandis que l’autre subit un cycle complet de lavage-tamisage dans la machine conformément aux dispositions prises pour la réalisation d’une mesure de teneur en liant et granulométrie. - Dispositions particulières : la masse de fines pour chaque prise d’essai sera comprise entre 70 et 80 grammes et chaque prise d'essai aura une teneur en fines comprise entre 40% et 60% en référence à la norme NF EN 932-5 - L’écart maximum toléré par rapport à la mesure sur tamis de référence étalonné sera de + ou - 3% en valeur relative.
O5 | 3 | CN RS | NF EN 12272-1 | 2003-10-01 | Enduits superficiels d’usure – Méthode d’essai Partie 1 : Taux d’épandage et régularité transversale du liant et des gravillons | 4 et 5 | §4: Détermination du taux d'épandage du liant §5: Détermination du taux d'épandage des gravillons | Référence à la note 2024/1 de janvier 2024 (par juin 2026)
O6 | 7 | CN T | NF P94-117-1 | avril 2000 | Module sous chargement statique à la plaque (EV2) | §5.1 | Un massif de réaction | Tous les points de la (ou des) surfaces d'appui du massif sur le sol doivent être situés à plus de 90 cm de centre de la plaque. La distance réelle doit être renseignée sur le rapport d'essai En cas de litige l'essai devra être réalisé selon la distance indiquée dans la norme (au moins 1,2 mètres du centre de la plaque de chargement). | Tous les point de la (ou des) surfaces d'appui du massif sur le sol doivent être situés à plus de 1,20m de centre de la plaque.
O7 | 7 | CNT | NF P 94-117-3 | 2008-12-01 | Coefficient de réaction WESTERGAARD sous chargement statique à la plaque | §5.1 | Un massif de réaction | Tous les points de la (ou des) surfaces d'appui de réaction sur le sol doivent être situés à plus de 60 cm du bord de la plaque de chargement. La distance réelle doit être renseignée sur le rapport d'essai En cas de litige l'essai devra être réalisé selon la distance indiqiuée dans la norme (au moins 0,9m du bord de la plaque de chargement) | Tous les point de la (ou des) surfaces d'appui de réaction sur le sol doivent être situés à plus de 0,9 m deu bord du centre de la plaque de chargement.